## 电子天平数据通信说明

- 数据通信格式

- 通信硬件格式：RS232 三线制，9600波特率，8位数据位，1位停止位。

- 上位机命令格式：天平地址+命令字，其中天平地址占一个字，为二进制形式，命令控制字占一个字节，为ASCII码（小写英文字母）。命令字具体排列如下：

| 序号 | 命令字 | 命令控制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采样 | s |
| 2 | 去皮 | t |
| 3 | 计数 | c |
| 4 | 校准 | v |
| 5 | 单位转换 | u |

例： 16H+s ， 代表对第十六号天平采样一次

- 下位机回复格式：当下位机收到上位机命令后，若不为采样命令，回复XON (11H,ACK (06H),XOFF (13H) 命令，若为采样命令，则回复十三字节的称重记录，包括一字节XON ( 11H )，一字节的正负号（正号只输出一个空格符），七字节的称重数据，三字节的称重单位，一字节的XOFF （13H） 。

- 电子天平操作

电子天平增加一个地址设定功能，操作过程如下：

按住单位转换键后，再按住计数键，直至显示NO-XXX为止。XXX代表具体地址，此时可按校准键加地址，地址变动范围为1-100号。设定好后，可按计数键退出。

- 上位机演示软件操作

- 按照常规的软件安装方法安装好计算机软件。

- 在天平与计算机之间接上串口电缆，并确定是哪一个串口。

- 打开软件，选择好串口号及天平编号后，就可以与天平通信了

- 采样间隔为自动采样时间间隔

- 按键的所有功能如名称所示，其中打印为打印当前称重记录

- 若按保存，则会把当前采样数据保存到一个由用户指定的TXT（文本文档）中。若按自动保存，则会把自动采样的每个数据保存到文本文档中。文本文档可以用WORD或者记事本打开。请不要用写字板打开，这样在有些电脑上可能排列不整洁。